| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «АльваСофт» _______________В. Г. Прокопьев | УТВЕРЖДАЮ Директор литейного производства АО «РУСАЛ-Саяногорск» ___________А. П. Лысов |
| --- | --- |

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СЛИТКОВ

| Ведущий инженер ООО «АльваСофт» _______________В. С. Панько | Нач. отдела качества ___________И. В. Белобородов |
| --- | --- |
| Инженер ООО «АльваСофт» _______________Д. А. Зинченко | Нач. цеха по ремонту оборудования ЛП филиала ООО «РУС-Инжиниринг» ___________Ю. Н. Черепанов |

Саяногорск 2016

Содержание

1.	Объект испытаний, его состав и назначение	3

2.	Цель и задачи испытания	3

3.	Общие положения	3

4.	Материально-техническое обеспечение испытаний	4

5.	Методы проведения испытаний	6

6.	Отчетность	8

7.	Перечень сокращений и условных обозначений	8

Настоящая программа и методика определяет объем, последовательность и методику проведения предварительных испытаний (ПрИ) системы контроля геометрии и отбраковки цилиндрических алюминиевых слитков (далее СКГ).

Объект испытаний, его состав и назначение

Испытаниям подвергается опытный образец СКГ, представляющий из себя программно-аппаратный комплекс разработки ООО «АльваСофт», содержащий измерительную раму с 4 датчиками расстояния, отдельный датчик длины слитка, шкаф управления и персональный компьютер.

Цель и задачи испытания

Целью испытаний является оценка качества параметров цилиндрических слитков, полученных с помощью СКГ, и подтверждение принципиальной возможности проведения измерений указанным способом.

Общие положения

Испытания проводятся на основании следующих документов:

- График проведения испытаний системы контроля геометрии, диагностики и отбраковки алюминиевых слитков в ЛО-1 «РУСАЛ-Саяногорск»

- Настоящая программа и методики предварительных испытаний.

Испытания проводятся на территории АО «РУСАЛ-Саяногорск» в литейном отделении №1 на линии непрерывной гомогенизации цилиндрических слитков Hertwich №2.

Испытания проводятся над цилиндрическими слитками любых типа размеров.

Для проведения испытаний назначается комиссия, состоящая из представителей ООО «АльваСофт» и АО «РУСАЛ-Саяногорск».

Продолжительность испытаний – 4-5 рабочих дней.

Материально-техническое обеспечение испытаний

Для проведения испытаний используется оборудование и материалы, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1. Комплектация СКГ.

| № | Наименование | Характеристики | Тип, количество | Производитель, поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рамка металлическая | Внутренние размеры: 80х80 см. | 1 | АО «РУСАЛ-Саяногорск» |
|  | Датчик расстояния | Точность: 0.1 мм, рабочий диапазон 100-400 мм. | 3 | ООО «АльваСофт» |
|  | Датчик расстояния | Точность: 0.1 мм, рабочий диапазон 100-1000 мм. | 1 | ООО «АльваСофт» |
|  | Датчик расстояния | Точность: 1 мм, рабочий диапазон 20-25000 мм. | 1 | ООО «АльваСофт» |
|  | Шкаф управления на контроллере Siemens | Питание: 220 В. | 1 | ООО «АльваСофт» |
|  | Компьютер Samsung R540 | Питание: 220 В. | 1 | ООО «АльваСофт» |
|  | Соединительные кабели | Длина 10 м. | 5 |  |

Измерительная рамка (рисунок 1) устанавливается на время проведения испытаний перед местом проведения ультразвукового исследования слитков.

Рисунок 1. Измерительная рамка

Шкаф управления (рисунок 2) размещается в помещении ПСУ линии непрерывной гомогенизации цилиндрических слитков Hertwich №2.

Рисунок 2. Шкаф управления

Методы проведения испытаний

- Проверка комплектности СКГ.

Проверку выполняют сравнением комплектности СКГ с комплектностью, приведенной в Таблице 1 настоящей программы. Ответственный – специалист АльваСофт.

- Калибровка программного обеспечения.

Калибровка программного обеспечения осуществляется специалистами АльваСофт согласно их внутреннего руководства.

- Метка стороны лежания слитка.

До начала движения алюминиевого слитка через металлическую рамку на его верхнюю сторону с торца наносится метка с помощью маркера и порядковый номер для последующей идентификации. Ответственный – специалист АльваСофт.

- Получение данных СКГ.

Во время движения слитка через измерительную рамку происходит автоматическое измерение и расчет параметров слитка, которые сохраняются в базе данных (БД) программного обеспечения. Параметры для сохранения:

  - диаметр слитка, замеренный на расстоянии 500 мм от переднего торца слитка;

  - диаметр слитка, замеренный на расстоянии 500 мм от заднего торца слитка;

  - диаметр слитка, замеренный посередине слитка;

  - диаметр слитка, замеренный между серединой слитка и точкой измерения из пункта a;

  - диаметр слитка, замеренный между серединой слитка и точкой измерения из пункта b.

- Сброс слитка в «брак» для проведения ручных измерений.

Сброс слитка в «брак» осуществляется специалистами литейного отделения. Для полноценного проведения испытаний необходимо измерять до 50 слитков.

- Поворот слитка.

Разворот слитка производится ручным способом специалистами литейного отделения. В процессе разворота слиток ориентируется таким образом, чтобы метка, сделанная в пункте 3 данного руководства, была вверху.

- Ручное измерение параметров слитка.

Измерение параметров слитка ручным способом производят специалисты литейного отделения завода. Для измерения диаметра используется промышленный штангенциркуль, который прикладывается к слитку вертикально. Измерения диаметра ручным способом производится в точках, описанных в пункте 4 данного руководства.

- Сравнение данных.

Сравнение данных производится специалистами литейного отделения и специалистами АльваСофт совместно. Для каждого параметра слитка записывается показания СКГ и показания, полученные ручным способом, после чего вычисляется их разница.

Отчетность

В процессе испытаний должны оформляться протоколы по каждому виду проверки (испытания), подписываемые членами комиссии по проведению испытаний, непосредственно участвующими в проверках.

По результатам испытаний должны быть оформлены акт и проект решения по акту предварительных испытаний.

По результатам испытаний должны быть разработаны мероприятия по устранению возникших в ходе испытаний замечаний.

Перечень сокращений и условных обозначений

БД		База данных;

ПО		Программное обеспечение;

СКГ		Система контроля геометрии;